Nr postępowania: 11/2020

Numer postępowania: 11/2020

Załącznik nr 3
(po modyfikacji z dnia 18.08.2020r.)

Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

Zakres I - ENDOPROTEZY PIERWOTNE I REWIZYJNE STAWU BIODROWEGO

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Endoproteza stawu biodrowego – bezcementowa

	1.1
	Trzpień bezcementowy
	Trzpień bezcementowy anatomiczny o kształcie spłaszczonego stożka pokryty hydroksyapatytem na całej długości, w min. 9 rozmiarach w wersji standardowej i waryzowanej. Stożek 12/14mm
	szt.

	1.2
	Panewka I bezcementowa typu press-fit
	Panewka bezcementowa typu press-fit (pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu). Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, w komplecie zatyczka otworu montażowego, wkładka polietylenowa standardowa lub z 10 stopniowym okapem. Wymagana dostępność panewki bezcementowej tytanowej w rozmiarach od min. 46mm do min. 72 mm, powierzchnia panewki pokryta wypustkami ułatwiającymi pierwotną stabilizację implantu. Panewka występująca w wersji bezotworowej oraz w wersji z otworami
	szt.

	1.3
	Panewka II bezcementowa antyluksacyjna
	Panewka bezcementowa antyluksacyjna. Czasza panewki wykonana ze stali i pokryta hydroksyapatytem. Wkładka panewkowa z polietylenu cross linking nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2mm i 28mm, dostępna opcja wkładki wykonanej z polietylenu stabilizowanego przeciwutleniaczem
	szt.

	1.4
	Głowa metalowa
	Głowa metalowa o średnicy 22,2mm, 28mm lub wymiennie 32 mm, z min. 4 długościami szyjki
	szt.

	1.5
	Głowa ceramiczna
	Głowa ceramiczna Biolox Delta w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm
	szt.

	1.6
	Śruba panewkowa 
	Tytanowe śruby panewkowe o średnicy 6,5mm i długości od min. 15 mm do min. 65mm
	szt.

	1.7
	Zaślepka
	Śruba do zaślepienia otworu przeznaczonego w panewce do przeprowadzenia śruby. Pakowana po 7 sztuk
	op.

	2
	Endoproteza stawu biodrowego – cementowa

	2.1
	Trzpień cementowany
	Trzpień anatomiczny, asymetryczny w płaszczyźnie bocznej, zapewniający zwiększone wypełnienie przynasady, w kształcie klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący w kanale szpikowym, bez kołnierza. Stalowy, gładki, polerowany. Dostępność 9 rozmiarów prawych i lewych. Stożek 12/14mm
	szt.

	2.2
	Korek polietylenowy
	Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego o wymiarach od min. 11 mm do min. 19 mm
	szt.

	2.3
	Panewka cementowana polietylenowa
	Panewka cementowa polietylenowa wyposażona w dystansery, z kołnierzem antyluksacyjnym, wymagana dostępność panewki typu Muller
	szt.

	2.4
	Głowa metalowa
	Głowa metalowa o średnicy 22,2mm, 28mm lub wymiennie 32mm, z min. 4 długościami szyjki
	szt.

	3
	Endoproteza bipolarna stawu biodrowego – cementowa

	3.1
	Trzpień cementowany
	Trzpień cementowany anatomiczny, asymetryczny w płaszczyźnie bocznej, zapewniający zwiększone wypełnienie przynasady, w kształcie klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący w kanale szpikowym, bez kołnierza. Stalowy, gładki, polerowany. Dostępny w dziewięciu rozmiarach prawych i lewych. Stożek 12/14mm
	szt.

	3.2
	Korek polietylenowy
	Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego o wymiarach od min. 11mm do min. 19mm
	szt.

	3.3
	Głowa bipolarna
	Głowa bipolarna wykonana ze stopu kobaltowo chromowego o średnicy od min. 41mm do min. 61mm, wewnętrzna polietylenowa okładzina pozwalająca na zatrzaśnięcie głów metalowych o średnicy 28mm, głowa mocowana pierścieniem PE
	szt.

	3.4
	Głowa metalowa
	Głowa metalowa o średnicy 28mm lub wymiennie 32mm, z min. 4 długościami szyjki
	szt.

	4
	Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego

	4.1
	Trzpień rewizyjny
	Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego. Trzpień z mikroutkaniem umożliwiającym bezcementowe osadzenie endoprotezy. Łączna długość trzpienia od około 160 mm do 400 mm. Komponent krętarzowy w minimum 5 rozmiarach. Opcjonalnie komponent krętarzowy z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek miękkich. Trzpień śródszpikowy w minimum 5 długościach (każda długość w minimum 5 średnicach). Trzpienie wyposażone w możliwość blokowania śrubami na obwodzie. Trzpienie długie wygięte anatomicznie. Trzpień śródszpikowy typu „Wagner” – stożkowy, z płetwami blokującymi się w kości korowej i stabilizującymi rotacyjnie trzpień. Trzpień „Wagner” w minimum 3 długościach i 3 średnicach. Stożek protezy 12/24
	szt.

	4.2
	Panewka bezcementowa typu press-fit
	Panewka bezcementowa typu press-fit śr. zewnętrzna od 42-80mm pokryta tytanową okładziną 3D, panewka rewizyjna. Możliwość dodatkowej stabilizacji śrubami. Panewka przystosowana do wkładów polietylenowych i ceramicznych. 
	szt.

	4.3
	Uzupełnienie stropu (nadbudowa panewki)
	Nadbudowa panewki odpowiadająca swoją budową materiałowi, z którego została wyprodukowana panewka opisana w pkt. 4.2, dostępna w min. 12 rozmiarach
	szt.

	4.4
	Głowa metalowa
	Głowa metalowa o średnicy 28mm lub wymiennie 32mm, z min. 4 długościami szyjki
	szt.

	4.5
	Głowa metalowa typu Magnum
	Głowa metalowa typu Magnum o średnicy 36mm z min. 4 długościami szyjki
	szt.

	4.6
	Śruba panewkowa
	Śruba tytanowa panewkowa o średnicy 6,5mm i długości od min. 15mm do min. 65mm
	szt.

	4.7
	Panewka rewizyjna
	System rewizyjny panewki stawu biodrowego oparty na tantalowych uzupełnieniach ubytków kostnych. Panewka sferyczna w rozmiarach od 48 mm do 80 mm ze skokiem co 2 mm
	szt.

	4.8
	Wkładka panewkowa
	Wkładka polietylenowa wykonana z PE crosslinking standardowa oraz z 10 stopniowym okapem, przystosowana do głów 28, 32, 36 mm
	szt.

	4.9
	Uzupełnienie stropu panewki
	Elementy uzupełniające ubytki stropu w 6 średnicach (50, 54, 58, 62, 66 i 70 mm) i 4 wysokościach/grubościach (10, 15, 20 i 30 mm)
	szt.

	4.10
	Uzupełnienie dna panewki
	Elementy uzupełniające ubytki dna w 3 średnicach (26, 32 i 38 mm)
	szt.

	4.11
	Uzupełnienie klinowe
	Klinowate podkładki w 3 wysokościach 5°, 10° i 15°
	szt.

	4.12
	Koszyki rekonstrukcyjne
	Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne (prawy, lewy) po 10 rozmiarów każdy 48-68 mm
	szt.

	5
	Kable i płyty do złamań okołoprotezowych

	5.1
	Płyta tytanowa wygięta, oraz prosta, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej
	Płyta tytanowa wygięta, oraz prosta z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej oraz złamań okołoprotezowych z otworami w płycie zmienno-kątowymi. W płycie otwory pod śruby korowe o różnych średnicach, oraz śruby okołoprotezowe. Wszystkie otwory w płycie przystosowane do śrub zmienno kątowych z możliwością blokowania pod dowolnym kątem odbiegającym od osi otworu 15 stopni w każdym kierunku. Płyty wykonane ze stopu tytanu.
	szt.

	5.2
	Płyta tytanowa anatomiczna, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej
	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych
W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w części trzonowej.
	szt.

	5.3
	Płyta tytanowa anatomiczna, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej
	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi
Płyta do leczenia złamań okołoprotezowych. Instrumentarium wyposażone w prowadnice umożliwiające użycie płyty w technice miniinwazyjnej. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym oczkiem do przeprowadzenia kabla. Płyta współpracująca z nakładką krętarzową jako osobnym elementem skręcanym z płytą w przypadku złamań w obrębie krętarza. Płyty tytanowe prawe i lewe o przynajmniej czterech różnych długościach.
	szt.

	5.4
	Płyta krętarzowa
	Płyta krętarzowa - nakładka do płyty udowej, okołoprotezowej.
	szt.

	5.5
	Śruba korowa okołoprotezowa o średnicy 5,0mm
	Śruba korowa okołoprotezowa o średnicy 5,0mm o minimum czterech różnych długościach w zakresie od 10 do 20 mm  z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu.
	szt.

	5.6
	Śruba gąbczasta 5,0 mm
	Śruba gąbczasta 5,0mm, z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu.
	szt.

	5.7
	Śruba korowa o średnicy 5,0 mm
	Śruba korowa o średnicy 5,0mm z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu.
	szt.

	5.8
	Śruba korowa o średnicy 4,0 mm
	Śruba korowa o średnicy 4,0 mm z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu.
	szt.

	5.9
	Śruba korowa o średnicy 4,0 mm (rzadki gwint)
	Śruba korowa o średnicy 4,0 mm (rzadki gwint) z możliwością zablokowania za pomocą pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu.
	szt.

	5.10
	Zaślepka do blokowania śrub
	Zaślepka do blokowania śrub
	szt.

	5.11
	Dystans oddalający płytę od kości o 1,2 lub 3mm
	Dystans oddalający płytę od kości o 1, 2 lub 3mm
	szt.

	5.12
	Śruby blokowane 3,5mm tytanowe
	Śruby blokowane 3,5mm tytanowe
	szt.

	5.13
	Śruby korowe 3,5mm tytanowe
	Śruby korowe 3,5mm tytanowe
	szt.

	5.14
	System kabli ortopedycznych
	System kabli ortopedycznych. Kabel wyposażony w skręcany zacisk umożliwiający ponowne odblokowanie zaciśniętej pętli i weryfikację napięcia oraz zmianę ustawienia kabla
	szt.

	5.15
	Pin łączący kabel z płytą
	Pin łączący kabel z płytą
	szt.

	6
	Ostrze do piły oscylacyjnej
	Ostrze do piły oscylacyjnej, grubość ostrza od 1,27mm do 1,37mm, szerokość od 13mm do 19mm, długość min. 90mm, kompatybilne z zagwarantowanym przez Wykonawcę napędem ortopedycznym
	szt.


UWAGA!!!
Zamawiający w tym zakresie wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy:

1) napędu ortopedycznego do założenia protezy;
2) dostępności zestawu do płukania ciśnieniowego panewki i kanału szpikowego. Zapotrzebowanie na zestawy Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie (potwierdzając je niezwłocznie faksem) lub pisemnie.

Zakres II - ENDOPROTEZY PIERWOTNE STAWU BIODROWEGO

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Endoproteza pierwotna stawu biodrowego

	1.1
	Trzpień pierwotny
	Trzpień pierwotny, w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznymi „V”. Trzpień bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu, Porowata, powierzchnia implantu pokryta cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu o grubości 55mikrometrów. Trzpień w wersji standard oraz w wersji lateralizowanej dostępny w 11 rozmiarach. Opcjonalnie dostępna wersja modularna (trzpień+szyjka). Jedna taca narzędziowa wspólna dla trzpienia bezcementowego i cementowanego.
	szt.

	1.2
	Głowa metalowa rozm. 28, 32
	Głowa metalowa rozm. 28 mm i 32 mm średnicy, w pięciu długościach.
	szt.

	1.3
	Panewka sferyczna bezcementowa 
	Panewka sferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem i cienką, aktywną warstwą hydroksyapatytu, w rozmiarach 44-72mm (skok co 2mm). Panewka posiadająca 3 fabrycznie zaślepione otwory do dodatkowej stabilizacji śrubami. Opcjonalnie panewka posiadająca opcję wkładki metalowej do artykulacji dwumobilnej.
	szt.

	1.4
	Śruba do panewki
	Śruba do panewki określonej  w poz. 1.3
	szt.

	1.5
	Wkładka do panewki
	Wkładka do panewki, wykonana z usieciowanego polietylenu najnowszej generacji, otoczona metalowym paskiem ze stopu tytanu, dla głów 28, 32 i 36mm. Wkładka fiksowana konikalnie, posiadająca wbudowany centralizer ułatwiający jej osadzenie w panewce. Dostępna w wersji standard i z 20 stopniowym okapem antyluksacyjnym.
	szt.


UWAGA!!!
Zamawiający w tym zakresie wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy:

1) napędu ortopedycznego do założenia protezy;

2) dostępności zestawu do płukania ciśnieniowego panewki i kanału szpikowego. Zapotrzebowanie na zestawy Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie (potwierdzając je niezwłocznie faksem) lub pisemnie.

Zakres III - ENDOPROTEZY CAŁKOWITE STAWU BIODROWEGO

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Endoproteza całkowita stawu biodrowego

	1.1
	Trzpień bezcementowy
	Trzpień bezcementowy - Endoproteza bezcementowa, ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1 mm do 50,1 mm włącznie. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych. Trzpień min. w 11 rozmiarach.
	szt.

	1.2
	Panewka bezcementowa typu press-fit
	Panewka bezcementowa typu press-fit - Panewka ze stopu tytanu, powierzchnia zewnętrzna napylona tytanem o porowatej strukturze, bez otworów lub z otworami (3 i 7) do dodatkowej stabilizacji wkrętami, uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiar od 40 - 68 mm.
	szt.


	1.3
	Wkład polietylenowy
	Wkład polietylenowy: Kształt: posterior wall. Materiał: wzmocniony polietylen typu ultracrosslink, odporny na ścieranie. Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2mm, 28mm i 32mm 
	szt.

	1.4
	Głowa metalowa
	Głowa metalowa – na konus 12/14, średnica fi.22.2 w 2 długościach szyjki oraz 28 i 32mm w 5 długościach szyjki
	szt.

	1.5
	Głowa ceramiczna 
	Głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna 28 i 32 mm w 3 długościach szyjki. 
	szt.

	1.6
	Brzeszczoty
	Brzeszczoty szybkozłączne do piły Acculan 3Ti.
	szt.

	1.7
	Śruby do mocowania panewki
	Śruby do mocowania panewki o średnicy 6,5mm pasujące do zestawu określonego powyżej.
	szt.


UWAGA!!!
Zamawiający w tym zakresie wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy:

1) napędu ortopedycznego do założenia protezy;

2) dostępności zestawu do płukania ciśnieniowego panewki i kanału szpikowego. Zapotrzebowanie na zestawy Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie (potwierdzając je niezwłocznie faksem) lub pisemnie.

Zakres IV - ENDOPROTEZY PIERWOTNE I REWIZYJNE STAWU KOLANOWEGO 

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Endoproteza stawu kolanowego całkowita
	Endoproteza w wersji z pozostawieniem tylnego więzadła CR oraz z tylną stabilizacją PS (Posterior Stabilized), z bloczkami do przycinania z prowadzeniem szczelinowym
	

	1.1
	Element udowy cementowy ze stopu CoCr
	Część udowa cementowa anatomiczna lewa/prawa, wykonana ze stopu Co-Cr, dostępna w co najmniej 7 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją. Możliwość stosowania kostki z doborem kąta koślawości od 5° do 7°
	szt.

	1.2
	Element udowy cementowy ze stopu ZrNb dla pacjentów uczulonych na jony metali
	Część udowa cementowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w co najmniej 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów młodszych lub uczulonych na metal. Możliwość stosowania kostki z doborem kąta koślawości od 5° do 7°
	szt.

	1.3
	Element piszczelowy
	Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 2, 4 stopniowym offsetem oraz podkładki
	szt.

	1.4
	Wkładka polietylenowa
	Wkładka polietylenowa uniwersalna CR, o grubościach: 9 mm, 11mm, 13 mm, 15 mm, 18mm, w wersji PS i CC (CondyloConstrained) również 21mm, 25mm, sterylizowana w EtO. Dostępna w wersji z zachowaniem i z wycięciem więzadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej CC
	szt.

	2
	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego 
	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Endoproteza w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją (PS) lub półzwiązana (CC), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym
	.

	2.1
	Element udowy rewizyjny ze stopu CoCr
	Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr, dostępna w co najmniej 7 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” jak i trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak 
i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°
	szt.

	2.2
	Element udowy rewizyjny ze stopu ZrNb dla pacjentów uczulonych na jony metali
	Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 7 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” jak i trzpieni tytanowych prostych i z 2mm, 4mm i 6mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5°do 7°
	szt.

	2.3
	Element piszczelowy rewizyjny
	Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych i całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2mm, 4mm i 6mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku
	szt.

	2.4
	Wkładka polietylenowa
	Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana lub z tylną stabilizacją, dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej od 9mm do 30mm. Sterylizowana w EtO
	szt.

	2.5
	Trzpień udowy lub piszczelowy 
	Trzpień udowy lub piszczelowy śródszpikowy, bezcementowy, tytanowy o długości 120mm, 160mm lub 220mm o średnicy:

- dla dł. 120mm i 160mm: od 9mm do 16mm (co 1mm), oraz 18mm do 24mm (co 2mm),

- dla dł. 220mm: od 10mm do 16mm (co 1mm) oraz od 18mm do 24mm (co 2mm)
	szt.

	2.6
	Offset
	Offset zmieniający oś trzpienia względem implantu o 2mm, 4mm, 6 mm
	szt.

	2.7
	Podkładki udowe
	Podkładki udowe tytanowe dystalne w grubościach 5, 10, 15mm, tylne w grubościach 5, 10mm i łączone ”L”
	szt.

	2.8
	Podkładki piszczelowe
	Podkładki piszczelowe tytanowe proste, klinowe i całościowe oraz połowicze
	szt.

	3
	Ostrze do piły oscylacyjnej
	Ostrze do piły oscylacyjnej, grubość cięcia od 1,27mm do 1,37mm, szerokość od 13mm do 19mm, długość min. 90mm, kompatybilne z zagwarantowanym przez Wykonawcę napędem ortopedycznym.
	szt.


UWAGA!!!
Zamawiający w tym zakresie wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy:

1) napędu ortopedycznego do założenia protezy;

2) dostępności zestawu do płukania ciśnieniowego panewki i kanału szpikowego. Zapotrzebowanie na zestawy Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie (potwierdzając je niezwłocznie faksem) lub pisemnie.

Zakres V - ENDOPROTEZY PIERWOTNE STAWU KOLANOWEGO

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Endoproteza pierwotna stawu kolanowego

	1.1
	Część udowa anatomiczna (lewa i prawa)
	Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Dodatkowo możliwość zaoferowania komponentów udowych węższych niż standardowe (w projekcji M-L)
	szt.

	1.2
	Część piszczelowa uniwersalna
	Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 11 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek o grubościach 4mm i 8mm.
	szt.

	1.3
	Wkładka polietylenowa
	Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej, z dodatkową śrubą do części piszczelowej (wersja PS). Możliwość wyboru resekcji części piszczelowej z fiksacji sródszpikowej luz zewnętrznej. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zagięciu. Endoproteza musi zapewnić opcję śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. W przypadku resekcji PCL możliwość zaoferowania implantów bez konieczności wycinania klatki Insalla (stabilizacja poprzez wkładkę polietylenową o uwydatnionej przedniej krawędzi tzw. ultra congruent). Dostępna również opcja hypoalergiczna (w składzie implantów ZrN). Instrumentarium z możliwością współpracy z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT).
	szt.

	1.4
	Brzeszczoty
	Brzeszczoty szybkozłączne do piły Acculan 3Ti.
	szt.


UWAGA!!!
Zamawiający w tym zakresie wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy:

1) napędu ortopedycznego do założenia protezy;

2) dostępności zestawu do płukania ciśnieniowego panewki i kanału szpikowego. Zapotrzebowanie na zestawy Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie (potwierdzając je niezwłocznie faksem) lub pisemnie.

Zakres VI – ENDOPROTEZY REWIZYJNE STAWU KOLANOWEGO 

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego

	1.1
	Część udowa anatomiczna
	Część udowa wykonana z chromokobaltu, anatomiczna, dostępna w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (średnica od 12mm do 18mm) jak i bezcementowych (średnica od 12mm do 20mm). Podkładki uzupełniające ubytki zarówno w części dystalnej jak i tylnej.
	szt.

	1.2
	Podkładki udowe
	Podkładki udowe
	szt.

	1.3
	Podkładki piszczelowe
	Podkładki piszczelowe
	szt.

	1.4
	Przedłużki offsetowe cementowane-udowe
	Przedłużki offsetowe cementowane-udowe
	szt.

	1.5
	Przedłużki offsetowe cementowane-piszczelowe
	Przedłużki offsetowe cementowane-piszczelowe
	szt.

	1.6
	Wkładka polietylenowa 
	Wkładka polietylenowa dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, mocowana dodatkowa śrubą do tacy piszczelowej, realizująca trzystopniowe fabryczne tyłopochylenie.
	szt.

	1.7
	Część piszczelowa uniwersalna
	Część piszczelowa wykonana z chromokobaltu, uniwersalna, dostępna przynajmniej w 11 rozmiarach, możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (średnica od 12mm do 18 mm) jak i bezcementowych (średnica od 11mm do 20mm). Podkładki uzupełniające ubytki o grubościach 5mm, 10mm, 15mm.
	szt.

	1.8
	Przedłużki offsetowe bezcementowe-udowe
	Przedłużki offsetowe bezcementowe-udowe
	szt.

	1.9
	Łącznik udowy
	Łącznik udowy
	szt.

	1.10
	Przedłużki offsetowe bezcementowe- piszczelowe
	Przedłużki offsetowe bezcementowe-piszczelowe
	szt.

	2
	Spacer biodrowy
	Gotowy sterylny spacer biodrowy z gentamycyną i wankomycyną 1:1 (w dawkach 1,1g – 3,2g) z wnętrzem trzpienia wykonanym z metalu, dostępny w 3 rozmiarach trzpienia krótkiego oraz 3 rozmiarach trzpienia długiego z możliwością częściowego obciążania kończyny. 
	szt.


UWAGA!!!
Zamawiający w tym zakresie wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy:

1) napędu ortopedycznego do założenia protezy;

2) dostępności zestawu do płukania ciśnieniowego panewki i kanału szpikowego. Zapotrzebowanie na zestawy Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie (potwierdzając je niezwłocznie faksem) lub pisemnie.

Zakres VII – CEMENT KOSTNY WRAZ Z AKCESORIAMI

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Cement kostny 1x40g z gentamycyną
	Cement kostny 1x40g z gentamycyną
	szt.

	2
	Cement kostny 2x40g z gentamycyną
	Cement kostny 2x40g z gentamycyną
	szt.

	3
	Cement kostny rewizyjny 1x40g
	Cement kostny rewizyjny z gentamycyną i klindamycyną
	szt.

	4
	Mieszalnik podwójny
	Zestaw do mieszania próżniowego zamknięty, nie wymagający przelewania cementu z mieszalnika do strzykawki, zawierający w jednym opakowaniu sterylnym dwa pojemniki umożliwiające mieszanie i podawanie cementu oraz dyszę długą i krótką. Zestaw umożliwiający półautomatyczne sprężanie cementu w strzykawce, niewymagający stosowania pistoletu
	szt.

	5
	Mieszalnik pojedynczy 
	Zestaw do mieszania próżniowego zamknięty, nie wymagający przelewania cementu z mieszalnika do strzykawki, zawierający w jednym opakowaniu sterylnym pojemnik umożliwiający mieszanie i podawanie cementu oraz dyszę. Zestaw umożliwiający półautomatyczne sprężanie cementu w strzykawce, niewymagający stosowania pistoletu
	szt.


Zakres VIII- ZESTAW DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO (ACL) 

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
	Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego. Udowe mocowanie przeszczepu – implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. Śruba interferencyjna tytanowa. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica od 7mm do 11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Zestaw pakowany pojedynczo, sterylny.
	szt.


UWAGA!!!

Zamawiający w tym zakresie wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy, instrumentarium.
Zakres IX - SYSTEM DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	System do podciśnieniowej terapii leczenia ran
	Pompa i opatrunki jednorazowego użytku do podciśnieniowej terapii leczenia ran umożliwiające usuwanie płynów z rany bez konieczności używania dużych pojemników. System składający się z pompy, dwóch opatrunków piankowych, pasków mocujących , dwóch baterii AA; dostarczający podciśnienie do łożyska rany; obsługiwany jednym palcem; przeznaczony do stosowania przez okres do 7 dni.
	zest.


Zakres X – DRUTY

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Druty do wiązania odłamów
	Drut do wiązania odłamów plastyczny o średnicy Ø 0,6-1,2mm, dł. do 10m
	szt.

	2
	Drut Kirschnera 

(dł. 150-160mm)
	Drut Kirschnera o średnicy Ø 0,8-2,0mm, dł. 150-160mm
	szt.

	3
	Drut Kirschnera 

(dł. 300-320mm)
	Drut Kirschnera o średnicy Ø 0,8-2,0mm, dł. 300-320mm
	szt.


Zakres XI - SYSTEM DO AUTOTRANSFUZJI KRWI
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	System do autotransfuzji krwi
	System do autotransfuzji krwi w pełni zamknięty zawierający:

a) silikonowy mieszek ze sprężyną pozwalającą na wytworzenie wyższego podciśnienia o pojemności min. 400ml z zastawką przeciwzwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona,

b) worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności min. 1000ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu,

c) dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji,

d) dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14Ch
	zest.


Zakres XII – Substytuty kości do uzupełniania ubytków kostnych
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Substytut kości do uzupełniania ubytków kostnych – dysk
	- syntetyczny, osteokondukcyjny
- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
- wielkość makroporów 300-600 pm
- wielkość mikroporów <10 µm
- porowatość 60-70%
	szt.

	2
	Substytut kości do uzupełniania ubytków kostnych – granulki
	- syntetyczny, osteokondukcyjny
- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
- w postaci granulek 2-4mm średnicy
- wielkość makroporów 300-600 pm
- wielkość mikroporów <10 µm
- porowatość 60-70%
- opakowanie 16ml
	op.

	3
	Substytut kości do uzupełniania ubytków kostnych – klin
	- syntetyczny, osteokondukcyjny
- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
- w postaci klinów 6-12
- wielkość makroporów 300-600 pm
- wielkość mikroporów <10 µm
- porowatość 60-70%
	szt.


	Zakres XIII – ASORTYMENT DO ARTROSKOPII

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.

	1
	Jednorazowe ostrza do rękojeści shavera artroskopowego 
	Oryginalne ostrza jednorazowe do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego firmy Arthrex. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza. Pakowane pojedynczo, sterylnie.
	szt.

	2
	Dreny artroskopowe do pompy artroskopowej
	Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej firmy Arthrex. Możliwość wykonania kontroli drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Pakowane pojedynczo, sterylnie.
	szt.

	3
	Taśma do szycia stożka rotatorów
	Taśma do szycia stożka rotatorów o szerokości 2mm i długości 18cm w kolorze niebieskim, fabrycznie połączona (zwężająca się) z mocną nicią w rozmiarze 2 o długości 76 cm, pakowana pojedynczo, sterylnie.
	szt.

	4
	4.1. Membrana do ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, wymiary 2 cm x 2 cm
	Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej czy prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wymiary membrany 2 cm x 2 cm, grubość 2 mm
	szt.

	
	4.2. Membrana do ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, wymiary 5 cm x 5 cm
	Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej czy prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wymiary membrany 5 cm x 5 cm, grubość 2 mm
	szt.

	5
	5.1. Kotwice tytanowe z podwójnymi nićmi do mocowania ścięgien
	Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 5mm i 6,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej. Zamawiający wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy, instrumentarium do wprowadzania implantu.
	szt.

	
	5.2. Kotwica wbijana z materiału peak bezwęzłowa
	Kotwica wbijana z materiału peak bezwęzłowa z możliwością niezależnego napięcia 8 nitek śr. 4,5 i 5,5mm, rotacyjna głowica w aplikatorze z możliwością napięcia nitek. Zamawiający wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy, instrumentarium do wprowadzania implantu.
	szt.

	6
	Długie igły do szycia łąkotek
	Igły do szycia łąkotki, nitinolowe z oczkiem, pakowane sterylnie.
	szt.

	7
	Jednorazowy zestaw do szycia łąkotek all inside.
	System szycia łąkotek All – Inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z taśmy połączonych ze sobą nierozpuszczalną wzmocnioną nicią # 2-0 CL. Implanty założone na igłę do przebicia łąkotki. Igła z implantami znajdują się w jednym ergonomiczne narzędziu z obrotowym manipulatorem służącym do odblokowywania i zwalniania poszczególnych implantów z podajnika. Końcówka podajnika implantu zagięta pod kątem 12 stopni, zakończona ostrą igłą o średnicy 1,7 mm z otwartym slotem umożliwiającym bezpieczne manewrowanie nicią. Implant zaopatrzony w przesuwny system pozwalający na ustawienie głębokości przebicia łąkotki w zakresie 10-18 mm ze skokiem co 2 mm. System umożliwia założenie implantów przy pomocy jednej ręki bez wyciągania rękojeści z kolana. Implant o wymiarach 4 mm x 4mm x 1,6 mm, odporność implantu na wyrywanie 70N.
	szt.

	8
	Narzędzia manualne artroskopowe proste służące do obcinania i zsuwania nici
	Narzędzia manualne artroskopowe proste służące do obcinania i zsuwania nici
	szt.

	9
	Narzędzia manualne artroskopowe do procedur łąkotkowych
	Narzędzia manualne artroskopowe do procedur łąkotkowych o średnicy 2,75 mm typu Mega Biter z szerokością cięcia 5,5 mm, wysokość części tnącej narzędzia 2,5 mm. Narzędzie w wersji prostej z prostą częścią/ końcówką tnącą.
	szt.

	10
	10.1. Narzędzia manualne artroskopowe do przeszywania tkanek miękkich
	Narzędzie manualne, przeszywacz do tkanek miękkich w obrębie kolana do załadowania kompatybilną igłą i szwem. Niskoprofilowa konstrukcja mieszcząca się w kaniulach 5 mm lub 7 mm. Szczęki chwytaka umożliwiające chwytanie nawet grubej tkanki (np. szytych łąkotek), wyposażone w mechanizm zapadkowy pobierający automatycznie przeszyty szew. Prosta i ergonomiczna konstrukcja pozwalająca na obsługę narzędzia jedną ręką w celu otwierania branszy szczęk i wysuwania igły. Narzędzie wyposażone w system blokowania szczęk typu unilock. Narzędzie dedykowane do użycia z nicią 2-0 lub 0 typu fiber wire. Możliwość mechanicznego blokowania nici załadowanej w slot części roboczej urządzenia.
	szt.

	
	10.2. Igła do przeszycia stożka rotatorów lub tkanek miękkich
	Igła do przeszycia stożka rotatorów lub tkanek miękkich z ostrym czubkiem oraz wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici nawet przez grube tkanki w celu ograniczenia możliwości jej mechanicznego uszkodzenia. Całkowita długość igły 230 mm, długość części roboczej igły 190 mm.
	szt.

	11
	Guzik do mocowania piszczelowego
	Guzik do mocowania piszczelowego wypukły typu Concave, tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4/7/9 mm. Guzik z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz dwoma otworami na przeprowadzenie nici . Zapakowany sterylnie pojedynczo
	szt.

	12
	Śruby tytanowe do rekonstrukcji ACL
	Śruby tytanowe w pełnej rozmiarówce do rekonstrukcji ACL metoda BTB oraz STG. Śruba interferencyjna tytanowa z główką i miękkim gwintem dostępna w średnicy od 7 do 10 mm ze skokiem co 1 mm i długościach 25/30/35 mm;  śruba interferencyjna tytanowa z głową i ostrym gwintem dostępna w średnicach od 7 do 10 mm ze skokiem co 1 mm i długościach 25/30/35 mm; śruba interferencyjna tytanowa z głową i ostrym gwintem pakowana fabrycznie w sterylną plastikową tuleję/osłonę z okrągłym uchwytem i okienkiem na końcu służącą do łatwiejszego jej wprowadzania w kanał kostny, śruba dostępna w średnicach od 6 do 10 mm ze skokiem co 1 mm i długościach 25/30/35 mm (rozmiar 7 mm dostępny również w długości 15 mm; rozmiar 9 mm dostępny w długości 20 i 25 mm); śruba interferencyjna tytanowa bez głowy i z ostrym gwintem dostępna w średnicach od 7 do 10 mm w długościach od 20 do 30 mm ze skokiem co 5 mm. Możliwość zaoferowania śrub wkręcanych wsteczne od stawu w średnicy od 7 do 10 mm ze skokiem co 1 mm i o długości 20mm. Wszystkie śruby pakowane jednostkowe, fabrycznie sterylne.

Wykonawca, w ramach wartości umowy, instrumentarium do rekonstrukcji ACL.
	szt.

	13
	Zestaw Lavage do pulsacyjnego płukania ran
	Zestaw Lavage do pulsacyjnego płukania ran wyposażony w dysze kolanowe oraz biodrowe.
	szt.


5
Przetarg nieograniczony: Sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych.
Przetarg nieograniczony: Sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych.
2

